附件：

1、智能互联健康一体机

|  |  |
| --- | --- |
| **参数** | |
| **\*操作系统** | 采用专业为健康体检深度定制安卓智6.0能最新OS操作系统，可选择单项测量，全部顺序测量等模式，全程智能语音和动画提示操作简单； |
| **\*通讯方式** | 提供RS232接口和WiFi接口，蓝牙（选配），3G/4G（选配），RJ45网口（选配）。  可与第三方系统数据通信；兼容与医院、电子病例（EMR）、HIS健康体检系统数据共享通信； |
| **\*体重测量** | 高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力[传感器](http://www.jiancai365.cn/cpvlist_891.htm" \t "http://www.jiancai365.cn/_blank)称重； |
| **\*身高测量** | 1. 采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响； 2. 20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm 分度值：0.5cm或0.1cm可调； |
| **\*体重测量** | 2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg 分度值：0.1kg或0.01kg可调； |
| **BMI体型** | 采用最新WHO标准或者中国九城市标准自动计算，BMI结果可自由设置小数点后1位和2位显示； |
| **\*单位设置** | 身高单位：CM、英尺英寸、M，体重单位：KG、磅、斤；可根据需求自由切换； |
| **血压测量** | \*1、方式：采用臂筒式血压计测量（支持左右臂血压测量）； |
| 2、性能：智能加压技术、示波测定法测量高压、低压、心率； |
| 3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 脉搏：40-180times/min； |
| 4、精度：压力：±3MmHg（±0.4kpa）内　 脉搏数：±5％ ； |
| **\*LCD显示** | 采用10.2寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期、星期、时间、温度，与网络同步，时间准确，显示体型偏胖、正常、偏瘦； |
| **\*打印功能** | 采用高速热敏易装打印机实现自动打印、自动切纸，换纸方便，打印身高体重BMI,理想体重和体重正常范围等多种信息，还可设置打印医疗卫生单位名称；（**选配：**A4激光打印机，打印A4体检报告并针对异常项进行提示、清晰易懂）； |
| **\*自动语音播报** | 清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音，开机问候语播报，测量结果播报可设置打开或关闭； |
| **\*微信推广** | 设备提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过微信扫一扫手机获取测量数据的同时关注医疗单位公众号，并提供健康建议，生成健康曲线方便用户关注体重对健康的影响； |
| **\*系统设置** | 采用先进的加密机制，只有管理员才有登录权限，保证数据的安全性和误操作设置； |
| **\*结果模式** | 四种模式可任意选择：1.只显示结果，2.只显示二维码，3.二维码结果同时显示 4.全不显示（只限身高体重）； |
| **\*数据存储** | 存储≥100万条测量数据，并支持U盘导出数据； |
| **\*档案管理** | 支持一步自助建档测量和游客测量，无需人工干预快速建立个人健康档案，支持健康筛查，通过性别、年龄对肥胖症，高血压，高血糖等慢性病人群进行大数据统计分析管理； |
| **多媒体广告屏** | 液晶屏上可以设置显示使用单位名称，自动循环播放视频音频及图片宣传健康知识或卫生医疗政策，可自行更换宣传片，可设置是否开启广告功能，可任意切换图片和视频播放间隔时间； |
| **电源电压** | AC100V-240V/12V直流电源； |
| **消耗功率** | 待机15W,工作时平均25W； |
| **工作环境** | 温度-10℃至+40℃，湿度：20%-85%PH； |
| **设备规格** | 尺寸≤590x580x2400（单位mm），重量 ：≤50kg |

1. 雾化机

|  |
| --- |
| **参数** |
| 1、电源:AC220V,50Hz  2、\*最大雾化率:≥0.2mL/ min  3、\*药液残留量:≤1.0mL  4、雾粒中位粒径( MMD ):3.9um,直径小于5um的雾粒百分比:>65%  5、压力范围:正常工作条件下,雾化器所产生的压力范围是0.08~0.15MPa,当雾化器发生异常情况,雾化器所产生的最大压力范围是0.15—0.4MPa。  6、熔丝管:T1.6AL 250V,φ3.6×11  7、\*空气流量:≥10L/ min  8、\*噪音:≤65dB( A )  9、净重:约1.5kg  10、外形尺寸:长约17.0cm×宽约17.0cm×高约10.3cm  11、输入功率:≤200VA |

3、小儿喉镜

|  |
| --- |
| **参数** |
| \*喉镜片采用304医用不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学。  \*手柄采用竖条纹设计，防止操作者有汗水导致脱落，手柄采用 H62铜材及铝合金材质加工而成，高温消毒不易变形。  \*发光：卤素灯泡或 LED灯，灯泡其亮度和光斑的白度较普通的卤素灯泡高30%,灯泡功率2.5V600MA  窥视片长度：MAC 0 75mm,MAC 1 90mm,MAC 2 100mm,MAC 3 130mm,MAC 4 160mm  MIL 00 65mm,MIL 0 75mm，MIL 1 105mm  5、手柄直径：儿童手柄18.5mm  ※照明度：1500LUX。  6、尺寸 约22.5cm\*16.8cm\*2.5cm  7、配置清单：窥视片3只，手柄1只， |