## Sheet1
附件
序号 | 项目名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 采购预算及限价/元
1 | 折叠陪护床 | 1.满足有扶手、可折叠 | 10 | 台 | 7500
2.需满足加宽展开尺寸：190*73*62cm，坐垫宽：60cm，扶手距地面：62cm，两扶手间宽（外径）：73cm
2 | 带轮多功能抢救床 | 1.满足主要结构组成：主要由床体、床面（背板、臀板、腿板、脚板）、护栏、床脚、床头板、静音脚轮、升降机构等组成 | 1 | 张 | 8000
2.满足以臀板为基准折起角度，背板0～70°，腿板0～45°,整体升降500-720mm可调。床尾板下方有隐藏式滑槽，餐板在不用时可置于此处
3.需满足床框采用40×60矩管制作而成，厚度≥1.2mm，配有4个输液架插孔
4.满足床面板厚度≥1.0mm，并带透气孔，背板下面焊接3根40*20*1.2mm矩管加强筋。床面连接件全部使用钢件，连接件厚度≥3mm。
5.满足背部床板采用双支撑卸力结构，无缝钢管厚度≥2.5mm，双支撑材料厚度≥2.0mm或采用双臂水平滑动转轴，双滑轮支撑，滑轮在背板轨道中运行
6.满足升降丝杆采用45#钢挤压成型，摇杆采用万向联轴节结构，使用双向过摇，打滑保护装置，并有防护装置不积尘;伸缩式摇手采用工程塑料
7.满足护栏自锁机构隐藏式压铸枪把，六支铝合金护栏支柱，可收缩平放；单触点式手柄操作，配以冷轧钢板护栏下座，厚度≥3.5mm；下座横管为≥ 1.2mm方管，防夹手设计,护栏承受水平横向拉力≥1000N
8.满足护栏固定应牢固，不用时可取下，护栏承受水平横向≤1000N推力不得产生影响使用的变形
9.满足床脚立柱采用50×50方管，厚度≥1.2mm，脚轮采用Φ125带刹白色静音脚轮
10.满足床体下架采用60*30*1.0mm矩管焊接，杂物架采用15*25*1.0矩管焊接而成；
3 | 全自动洗胃机 | 1.工作压力：47Kpa-67Kpa，压力误差：≤ ±5kPa | 1 | 台 | 15000
2.流量：≥ 2.0L/min
3.洗胃周期：≤ 40s
4.自控冲液量：≤ 350ml/次，自控吸液量：≤ 450ml/次
5.工作噪声：≤ 65dB
6.工作电源：AC220V / 50HZ
7.熔断电流：2A
8.最大功率：≤ 90W
9.环境温度：+5℃～+40℃
10.相对湿度：≤ 80%
11.满足微电脑控制，系统完全实现自动压力反馈及功能控制；
12.满足LED背光，大字符高亮液晶显示屏；
13.满足进出胃液平衡控制；
14.具备“压力设定”功能，进出胃压力数字显示，可设置相对应参数；
15.满足超强进出胃换向能力及防堵设计；
16.满足自动感知胃内压力，随时调节进出胃液量，发生故障时，具备报警功能；
17.采用无油真空泵。
4 | 高压灭菌锅 | 1、灭菌室容积：≥35L (内径 Ø300×500 mm) | 1 | 台 | 20000
2、满足最高工作压力：0.22MPa
3、满足最高工作温度：134 ℃
4、灭菌温度选择：103～134℃
5、计时时间选择范围：0～99分钟
6、满足热均匀度：≤±1℃
7、功率电压：2700W／AC220V. 50HZ
8、满足不锈钢消毒盘≥4层
9、满足微机自动程序控制升温、灭菌、排汽、干燥过程，无须监管，使用方便；温度、时间数码管LED显示窗，全屏显示程序过程对话且蜂鸣提示。
10、满足最高温度134℃的灭菌过程，适用于4～6分钟的快速灭菌使用。
11、满足设有蒸汽内循环系统，不向室外排放蒸汽；
12、满足超温、超压自动保护装置：内压大于0.24MPa时，安全阀自动打开，并蒸汽排放水箱内；内筒蒸汽温度大于138℃，电源自动切断；脱水过热时，加热管温度大于150℃，电源自动切断并断水报警；过电流，保护电流过载时电源断路器便自动切断电源,
13、满足灭菌室内冷空气具有自动泄出装置，确保灭菌效果。
14、具有干燥功能
15、满足灭菌室门有防护罩壳；
16、满足内胆容器不锈钢材料SUS304制成；壁厚≥2.5mm