## Sheet1
序号 | 产品名称 | 配套需求/技术参数 | 申购数量 | 单位 | 申购预算单价（元） | 申购预算总金额（元）
1 | 铅衣 | 0.5mmpb，连体 | 1 | 套 | 3600 | 3600
2 | 铅围脖 | 0.5mmpb，大领（儿童、成人各一套） | 2 | 套 | 550 | 1100
3 | 铅帽 | 0.5mmpb，成人 | 1 | 套 | 550 | 550
4 | 单巾 | 方形 | 1 | 套 | 700 | 700
5 | 个人剂量报警仪 | 1.测量范围：剂量率0.01 µSv/h～150mSv/h；累积剂量0.00 µSv～999.99mSv 2.能量范围：40keV～3.0MeV 3.能量响应误差：≤±30%（相对于137Cs） 4.相对基本误差：≤±10% 5.测量时间：测量时间根据射线强度自动选择，响应速度更快 6.报警阈值：0.5、1.0、2.5、10、30、50、100……5000 µSv/h 7.防护报警响应时间：1～2秒 8.显示单位：剂量率(µSv/h或mSv/h或Sv/h)和累积剂量(µSv或mSv或Sv) 9.外形尺寸约为：90*60*17 mm 10.重量：＜70g | 2 | 台 | 1000 | 2000
6 | TDP治疗仪 | 1.波谱范围：2.0μm～25.0μm 2.治疗板面温度：320℃±10% 3.输入功率：双头 500VA 4.定时器范围：机械定时 0～60min 5.电源：AC220V±22V；频率：50Hz±1Hz。 6.发热模式：直热式 7.工作制：连续运行方式 8.安全类型：I 类设备 | 5 | 台 | 1000 | 5000
7 | 电针治疗仪 | 1.电源:电源适配器(输入AC220V±22V 50Hz±1Hz;输出DC9V) 2.输入功率:10.0VA 3.输出脉冲波形：非对称双向脉冲波 4.输出脉冲路数：六路输出 5.输出功率:≤0.3VA(250Ω负载阻抗下) 6.输出脉冲频率：1～100Hz可调,允差为±15％；工作模式:连续波工作模式:连续；断续波工作模式:工作15s,停5s疏密波工作模式:疏波频率与密波频之比是1:5，疏波工作5s，密波工作10s(断续波、疏密波时间允差为±15％) 7.输出电流的限制：≤10mA(250Ω负载阻抗下) 8.输出直流分量：0 9.输出脉冲宽度：0.2ms±30%（EMC检测基本性能） 10.体积约为：345mm× 225mm× 94mm | 5 | 台 | 1000 | 5000
8 | 医用熏脚桶 | 电热，直径约为40cm，高度约为60cm | 5 | 个 | 750 | 3750
9 | 中频治疗仪 | 1.工作频率：中频载波频率1～8kHz，单一频率允差±10％ 2.调制波形：方波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波及数种组合波形 3.调幅度：60％、100％ 4.输出电流调节方式：按键递增和递减 5.最大输出电流：50mA～80mA直接(负载500Ω)，输出电流强度可调 6.输出电流稳定度：输出电流变化率≤10％ 7.8个输出通道，其中四个独立中频输出通道，可加热也可常温；四个独立直流药物导入输出通道，可加热也可常温 8.存储容量：64K字节，内存处方99个 9.工作电源：交流220V±10％，频率50Hz±2％。 10.工作环境：温度5～40℃，相对湿度≤80％ 11.温度保护：开机不加温，治疗开始后将温度逐渐上升到设定的温度，温度七档循环可调，电极板最高温度不大于60度 12.输出功率：≤35VA 13.输入功率：≤80VA 14.工作制：连续运行，间歇加载 15.外形尺寸约为：480mm× 340mm× 130mm | 4 | 台 | 10000 | 40000
10 | 压差表 | 0～60Pa | 8 | 个 | 300 | 2400
11 | 水平流洁净工作台 | 1.外部尺寸约为：1800mm×808mm×1890mm； 2.额定功率：1400 W 3.气流流速：0.30～0.45m/s； 4.紫外灯功率：20W*2； 5.LED日光灯功率：16W*2； 6.工作台到地面高度：750mm； 7.噪音≤65dB(A)； 8.风机转速≥1370 RPM，功率≥180W； 9.安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 10.照明≥300Lx； 11.洁净台分类：水平层流、单面操作； 12.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； 13.工作区采用四面（左右二侧玻璃、顶部、底部）正压环绕设计； 14.箱体部分采用优质冷轧钢板且表面静电喷涂； 15.工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀； 16.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 17.满足紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 18.满足紫外灯延时开启功能，保护操作人员安全； 19.满足紫外灯、风机预约定时功能； 20.满足压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 21.满足福马脚轮设计，方便柜体移动与固定； 22.有医疗器械注册证、CE证书、国家食品药品监督管理局注册检验证明； | 4 | 台 | 30000 | 120000